## Hoja4
SENSADO DE TEJIDO BIOIMPEDANCIOMETRO
| ER-Piel (Placa Completa)[Ω] | ER-Piel (Placa Espalda)[Ω] | ER-Piel (Media Placa)[Ω] | ER-Piel (1/4 Placa)[Ω] | ER-Piel (Placa Completa)[Ω] | Impedancia Carne [Ω] | Impedancia Infinita [Ω] | Impedancia Carne con 5V [Ω]
| 140 | 135 | 483 | 615 | 139 | 72 | 6318 | 335
| 163 | 131 | 472 | 651 | 131 | 67 | 6317 | 325
| 149 | 129 | 507 | 626 | 202 | 42 | 6329 | 209
| 135 | 134 | 510 | 614 | 177 | 45 | 6321 | 390
| 149 | 134 | 459 | 683 | 140 | 60 | 6316 | 462
| 140 | 151 | 492 | 642 | 145 | 65 | 6335 | 302
| 134 | 154 | 507 | 655 | 188 | 61 | 6338 | 388
| 183 | 164 | 439 | 654 | 179 | 48 | 6330 | 284
| 171 | 141 | 427 | 649 | 176 | 57 | 6327 | 180
| 180 | 170 | 476 | 610 | 151 | 66 | 6326 | 190
| 139 | 134 | 486 | 661 | 165 | 79 | 6320 | 288
*Cambio de Extremidad
| 154.4 | 144.3 | 477.2 | 639.9 | 162.8 | 58.3 | 6325.7 | 306.5
Valor Maximo | 183 | 170 | 510 | 683 | 202 | 79 | 6338 | 462
Valor Minimo | 134 | 129 | 427 | 610 | 131 | 42 | 6316 | 180
Valor Limite Deteccion de Placa | 427 | 462
Valor Limite Deteccion de Bio | 2500
Valor desde la espalda a la mano | 1100
| 1 | 154.4
| 0.5 | 477.2
| 0.25 | 639.9

## Hoja1
Resistencia de Feedback: 470 Ω | [5 empty] | Resistencia de Feedback: 680 Ω
Valor medido | Medida 1 | Medida 2 | Medida 3 | Medida 4 | Promedio | Valor medido | Medida 1 | Medida 2 | Medida 3 | Medida 4 | Promedio
100 | 20240 | 20260 | 20265 | 20271 | 20259 | 100 | 20231 | 20261 | 20278 | 20204 | 20243.5
220 | 20156 | 20133 | 20162 | 20142 | 20148.25 | 220 | 20174 | 20145 | 20159 | 20195 | 20168.25
470 | 19965 | 19999 | 19992 | 19971 | 19981.75 | 470 | 20074 | 20096 | 20083 | 20089 | 20085.5
680 | 19654 | 19691 | 19653 | 19644 | 19660.5 | 680 | 20005 | 19984 | 19972 | 19974 | 19983.75
780 | 19426 | 19456 | 19446 | 19461 | 19447.25 | 780 | 19770 | 19795 | 19866 | 19861 | 19823
1000 | 18645 | 18626 | 18635 | 18642 | 18637 | 1000 | 19635 | 19691 | 19633 | 19688 | 19661.75

## Hoja2
Promedio | Valor medido | Valor | Error
18637 | 1000 | 1109.2022 | -10.9202
19447.25 | 780 | 672.1534 | 13.8265
19660.5 | 680 | 557.1263 | 18.0697
19981.75 | 470 | 383.844 | 18.3311
20148.25 | 220 | 294.034 | -33.6518
20259 | 100 | 234.2954 | -134.2954
y = -0,5394x + 11162
Promedio | Valor medido | Valor | Error
19661.75 | 1000 | 1048.068 | -4.8068
19823 | 780 | 802.0489 | -2.8268
19983.75 | 680 | 556.7926 | 18.1187
20085.5 | 470 | 401.5526 | 14.5633
20168.25 | 220 | 275.301 | -25.1368
20243.5 | 100 | 160.492 | -60.492
y = -1,5257x + 31046

## Hoja3
Valor Teorico | Magnitud |  |  |  | Promedio | Valor | Error
220 | 20165 | 20174 | 20167 | 20153 | 20164.75 | 195.2715 | 11.2402
147 | 20211 | 20199 | 20254 | 20211 | 20218.75 | 158.9781 | -8.1484
100 | 20269 | 20263 | 20258 | 20272 | 20265.5 | 127.5575 | -27.5575
20137.2
20161.6
20186
Valor Teorico | Magnitud |  |  |  | Promedio | Valor | Error
470 | 19860 | 19870 | 19857 | 19852 | 19859.75 | 580.0871 | -23.4228
320 | 20089 | 20106 | 20109 | 20102 | 20101.5 | 317.9334 | 0.64581
277 | 20142 | 20120 | 20141 | 20137 | 20135 | 281.606 | -1.6628
19816
19783.5
19751
Valor Teorico | Magnitud |  |  |  | Promedio | Valor | Error
727 | 19338 | 19345 | 19292 | 19299 | 19318.5 | 847.5873 | -16.587
680 | 19403 | 19414 | 19410 | 19408 | 19408.75 | 801.4244 | -17.8565
570 | 19657 | 19604 | 19611 | 19601 | 19618.25 | 694.2651 | -21.8009
19274
19282
19290
Valor Teorico | Magnitud |  |  |  | Promedio | Valor | Error
1000 | 18366 | 18374 | 18375 | 18366 | 18370.25 | 1034.8112 | -3.4811
940 | 18814 | 18797 | 18783 | 18802 | 18799 | 928.8671 | 1.1844
780 | 19091 | 19106 | 19101 | 19107 | 19101.25 | 854.1811 | -9.5104

## Hoja5
Valor Teorico | Magnitud |  |  |  | Promedio | Valor | Error
240 | 14268 | 14155 | 14319 | 14384 | 14281.5 | 243.1614 | -1.3172
180 | 14474 | 14539 | 14350 | 14566 | 14482.25 | 169.466 | 5.8522
120 | 14694 | 14576 | 14530 | 14606 | 14601.5 | 125.6893 | -4.7411
14181
[9 empty] | Valor de Farbica | Valor Sensado | Error Porcentual
[8 empty] | 14229 | 120 | 125.68 | 4.7333
Valor Teorico | Magnitud |  |  |  | Promedio | Valor | Error |  | 180 | 169.46 | -5.8556
530 | 13992 | 14029 | 13986 | 14002 | 14002.25 | 539.4282 | -1.7789 |  | 240 | 243.16 | 1.3167
470 | 14078 | 14085 | 14106 | 14068 | 14084.25 | 445.7023 | 5.1697 |  | 360 | 372.26 | 3.4056
360 | 14196 | 14081 | 14112 | 14205 | 14148.5 | 372.2645 | -3.4068 |  | 470 | 445.7 | -5.1702
[8 empty] | 13984 | 530 | 539.42 | 1.7774
[9 empty] | 590 | 589.5 | -0.084746
[9 empty] | 650 | 650.78 | 0.12
[8 empty] | 13963 | 710 | 709.49 | -0.071831
Valor Teorico | Magnitud |  |  |  | Promedio | Valor | Error |  | 830 | 841.21 | 1.3506
710 | 13795 | 13791 | 13696 | 13817 | 13774.75 | 709.4908 | 0.071715 |  | 940 | 918.97 | -2.2372
650 | 13867 | 13898 | 13803 | 13827 | 13848.75 | 650.7866 | -0.12102 |  | 1000 | 1009.61 | 0.961
590 | 13961 | 13988 | 13865 | 13890 | 13926 | 589.5042 | 0.084034
13711
13816
Valor Teorico | Magnitud |  |  |  | Promedio | Valor | Error
1000 | 13330 | 13367 | 13274 | 13260 | 13307.75 | 1009.6178 | -0.96178
940 | 13490 | 13520 | 13518 | 13442 | 13492.5 | 918.9795 | 2.2362
830 | 13696 | 13637 | 13675 | 13596 | 13651 | 841.2194 | -1.3517

## Hoja6
Valor Teorico | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100
Magnitud | 20147 | 20108 | 20073 | 20074 | 20101 | 20011 | 19946 | 19848 | 19804 | 19666 | 19473 | 19473 | 19361 | 19025 | 18422 | 17910
| 20164 | 20104 | 20087 | 20099 | 20067 | 20035 | 19936 | 19827 | 19833 | 19674 | 19472 | 19475 | 19347 | 18910 | 18422 | 17892
| 20128 | 20111 | 20120 | 20066 | 20022 | 20038 | 19965 | 19827 | 19792 | 19657 | 19514 | 19473 | 19358 | 18973 | 18416 | 17897
| 20138 | 20104 | 20133 | 20061 | 20076 | 20067 | 19939 | 19839 | 19800 | 19668 | 19481 | 19462 | 19358 | 18912 | 18416 | 17898
| 20196 | 20109 | 20128 | 20061 | 20042 | 20010 | 19968 | 19833 | 19800 | 19649 | 19497 | 19466 | 19341 | 18910 | 18418 | 17908
| 20120 | 20133 | 20089 | 20112 | 20032 | 20037 | 19949 | 19838 | 19813 | 19672 | 19480 | 19489 | 19330 | 19007 | 18422 | 17907
| 20132 | 20098 | 20083 | 20102 | 20060 | 19989 | 19964 | 19867 | 19811 | 19657 | 19478 | 19457 | 19352 | 18918 | 18418 | 17901
| 20183 | 20202 | 20114 | 20071 | 20021 | 20015 | 19959 | 19840 | 19815 | 19656 | 19487 | 19470 | 19335 | 18923 | 18417 | 17893
| 20129 | 20108 | 20175 | 20100 | 20038 | 20000 | 19943 | 19851 | 19791 | 19684 | 19476 | 19456 | 19361 | 19029 | 18421 | 17907
| 20131 | 20103 | 20079 | 20111 | 20072 | 19988 | 19937 | 19832 | 19805 | 19657 | 19480 | 19484 | 19342 | 18991 | 18416 | 17908
| 20133 | 20141 | 20072 | 20133 | 20049 | 19993 | 19950 | 19827 | 19827 | 19669 | 19508 | 19463 | 19343 | 19020 | 18414 | 17898
| 20181 | 20179 | 20098 | 20112 | 20064 | 19983 | 19964 | 19848 | 19781 | 19671 | 19467 | 19483 | 19348 | 18958 | 18421 | 17908
| 20169 | 20128 | 20145 | 20127 | 20021 | 20030 | 19931 | 19815 | 19796 | 19657 | 19479 | 19489 | 19339 | 19003 | 18417 | 17902
| 20101 | 20124 | 20080 | 20097 | 20071 | 19998 | 19956 | 19860 | 19833 | 19667 | 19494 | 19457 | 19357 | 18964 | 18417 | 17901
| 20133 | 20136 | 20113 | 20053 | 20036 | 19987 | 19938 | 19841 | 19813 | 19666 | 19472 | 19482 | 19344 | 18956 | 18417 | 17893
| 20144 | 20119 | 20138 | 20068 | 20049 | 19990 | 19956 | 19828 | 19806 | 19660 | 19501 | 19469 | 19345 | 18915 | 18422 | 17891
| 20103 | 20122 | 20077 | 20052 | 20024 | 20000 | 19955 | 19830 | 19814 | 19659 | 19501 | 19477 | 19352 | 19000 | 18425 | 17911
| 20169 | 20095 | 20091 | 20070 | 20022 | 20019 | 19935 | 19836 | 19811 | 19670 | 19490 | 19463 | 19363 | 18916 | 18411 | 17901
| 20100 | 20091 | 20121 | 20072 | 20063 | 20011 | 19981 | 19839 | 19809 | 19651 | 19482 | 19465 | 19344 | 18994 | 18420 | 17891
| 20115 | 20101 | 20133 | 20051 | 20114 | 20027 | 19940 | 19836 | 19816 | 19667 | 19498 | 19489 | 19329 | 18993 | 18417 | 17890
Total | 20140.8 | 20120.8 | 20107.45 | 20084.6 | 20052.2 | 20011.4 | 19950.6 | 19838.1 | 19808.5 | 19663.85 | 19486.5 | 19472.1 | 19347.45 | 18965.85 | 18418.45 | 17900.35
CURVA 1 | 20140.8 | 100
| 20120.8 | 150
| 20107.45 | 200
| 20084.6 | 250
20076.97
299
20086.38
CURVA 2 | 20052.2 | 300
| 20011.4 | 350
| 19950.6 | 400
| 19838.1 | 500
19813.01
546
19832.52
CURVA 3 | 19808.5 | 550
| 19663.85 | 600
| 19486.5 | 700
| 19472.1 | 750
19382.31
799
19521
CURVA 4 | 19347.45 | 800
| 18965.85 | 900
| 18418.45 | 1000
| 17900.35 | 1100