## Hoja1
Resistencia de Feedback: 470 Ω | [5 empty] | Resistencia de Feedback: 680 Ω
Valor medido | Medida 1 | Medida 2 | Medida 3 | Medida 4 | Promedio | Valor medido | Medida 1 | Medida 2 | Medida 3 | Medida 4 | Promedio
100 | 20240 | 20260 | 20265 | 20271 | 20259 | 100 | 20231 | 20261 | 20278 | 20204 | 20243.5
220 | 20156 | 20133 | 20162 | 20142 | 20148.25 | 220 | 20174 | 20145 | 20159 | 20195 | 20168.25
470 | 19965 | 19999 | 19992 | 19971 | 19981.75 | 470 | 20074 | 20096 | 20083 | 20089 | 20085.5
680 | 19654 | 19691 | 19653 | 19644 | 19660.5 | 680 | 20005 | 19984 | 19972 | 19974 | 19983.75
780 | 19426 | 19456 | 19446 | 19461 | 19447.25 | 780 | 19770 | 19795 | 19866 | 19861 | 19823
1000 | 18645 | 18626 | 18635 | 18642 | 18637 | 1000 | 19635 | 19691 | 19633 | 19688 | 19661.75

## Hoja4
SENSADO DE TEJIDO BIOIMPEDANCIOMETRO
| ER-Piel (Placa Completa)[Ω] | ER-Piel (Placa Espalda)[Ω] | ER-Piel (Media Placa)[Ω] | ER-Piel (1/4 Placa)[Ω] | ER-Piel (Placa Completa)[Ω] | Impedancia Carne [Ω] | Impedancia Infinita [Ω] | Impedancia Carne con 5V [Ω]
| 140 | 135 | 483 | 615 | 139 | 72 | 6318 | 335
| 163 | 131 | 472 | 651 | 131 | 67 | 6317 | 325
| 149 | 129 | 507 | 626 | 202 | 42 | 6329 | 209
| 135 | 134 | 510 | 614 | 177 | 45 | 6321 | 390
| 149 | 134 | 459 | 683 | 140 | 60 | 6316 | 462
| 140 | 151 | 492 | 642 | 145 | 65 | 6335 | 302
| 134 | 154 | 507 | 655 | 188 | 61 | 6338 | 388
| 183 | 164 | 439 | 654 | 179 | 48 | 6330 | 284
| 171 | 141 | 427 | 649 | 176 | 57 | 6327 | 180
| 180 | 170 | 476 | 610 | 151 | 66 | 6326 | 190
| 139 | 134 | 486 | 661 | 165 | 79 | 6320 | 288
*Cambio de Extremidad
| 153 | 143.3636 | 478 | 641.8182 | 163 | 60.1818 | 6325.1818 | 304.8182
Valor Maximo | 183 | 170 | 510 | 683 | 202 | 79 | 6338 | 462
Valor Minimo | 134 | 129 | 427 | 610 | 131 | 42 | 6316 | 180
Valor Limite Deteccion de Placa | 427 | 462
Valor Limite Deteccion de Bio | 2500
Valor desde la espalda a la mano | 1100

## Hoja2
Promedio | Valor medido | Valor | Error
18637 | 1000 | 1109.2022 | -10.9202
19447.25 | 780 | 672.1534 | 13.8265
19660.5 | 680 | 557.1263 | 18.0697
19981.75 | 470 | 383.844 | 18.3311
20148.25 | 220 | 294.034 | -33.6518
20259 | 100 | 234.2954 | -134.2954
y = -0,5394x + 11162
Promedio | Valor medido | Valor | Error
19661.75 | 1000 | 1048.068 | -4.8068
19823 | 780 | 802.0489 | -2.8268
19983.75 | 680 | 556.7926 | 18.1187
20085.5 | 470 | 401.5526 | 14.5633
20168.25 | 220 | 275.301 | -25.1368
20243.5 | 100 | 160.492 | -60.492
y = -1,5257x + 31046

## Hoja3
Valor Teorico | Magnitud |  |  |  | Promedio | Valor | Error
220 | 20165 | 20174 | 20167 | 20153 | 20164.75 | 195.2715 | 11.2402
147 | 20211 | 20199 | 20254 | 20211 | 20218.75 | 158.9781 | -8.1484
100 | 20269 | 20263 | 20258 | 20272 | 20265.5 | 127.5575 | -27.5575
20137.2
20161.6
20186
Valor Teorico | Magnitud |  |  |  | Promedio | Valor | Error
470 | 19860 | 19870 | 19857 | 19852 | 19859.75 | 580.0871 | -23.4228
320 | 20089 | 20106 | 20109 | 20102 | 20101.5 | 317.9334 | 0.64581
277 | 20142 | 20120 | 20141 | 20137 | 20135 | 281.606 | -1.6628
19816
19783.5
19751
Valor Teorico | Magnitud |  |  |  | Promedio | Valor | Error
727 | 19338 | 19345 | 19292 | 19299 | 19318.5 | 847.5873 | -16.587
680 | 19403 | 19414 | 19410 | 19408 | 19408.75 | 801.4244 | -17.8565
570 | 19657 | 19604 | 19611 | 19601 | 19618.25 | 694.2651 | -21.8009
19274
19282
19290
Valor Teorico | Magnitud |  |  |  | Promedio | Valor | Error
1000 | 18366 | 18374 | 18375 | 18366 | 18370.25 | 1034.8112 | -3.4811
940 | 18814 | 18797 | 18783 | 18802 | 18799 | 928.8671 | 1.1844
780 | 19091 | 19106 | 19101 | 19107 | 19101.25 | 854.1811 | -9.5104